- 参数配置要求：

- 传声器和前置级组合灵敏度级：-35 dB。

- 测量范围：25dB(A)～144dB(A)；35 dB(C)～141 dB(C)；50dB(Z)～141 dB(Z)。

- 频率范围：10 Hz～25kHz（电信号）。

- 本机电噪声：<20 dB(A)； <25dB(C)；<40dB(Z) 。

- 频率计权：并行A、C、Z计权。

- 时间计权：并行F(快)，S(慢)，I(脉冲)。

- 准确度：GB/T 3785.1-20101级；GB/T 3241-2010  1级。

- 数据存贮：4 MB Flash RAM。

- 存贮组数：512组。

- 测量时间：1 s到24 h。

- 统计分析功能：单次或24h。

- 统计分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。

- 24h模式分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn等。

- 日历时钟：每月误差小于1分钟。

- 数据接口：RS232、直流信号、交流信号。

- 显示：3.5寸彩屏。

- 电源：4节AA碱性电池：连续工作大于30 h；

- 使用条件：气温：-10 ℃～50 ℃。相对湿度：25 %～90 %。气 压：65 kPa～108 kPa。

- 拓展功能：主机支持噪声或振动传感器智能切换，支持拓展振动测量。

- 其他功能：可定时开关机。

- 配置：主机、统计分析功能、打印机、热敏打印纸80卷、声校准器、三脚架。

- 采购数量：6套。

商务要求：

所有设备提供一年免费质保。质保期内设备若出现非人为故障，卖方将全权负责设备维修、维护事宜。

- 备注：声级计和声校准器必须包含有效检定测试证书。